双通道注射泵技术参数

1、 可两个通道同时推注药液

2、有注射器标定功能：内置标定软件可对普通注射器进行标定.以保证精度.

3、★残余报警方式：可设定剩余时间（1-59分钟）

4、注射速度预设定范围：10ml注射器：0.1ml/h-99.9ml/h，以0.1ml步进；

20ml、30ml注射器：0.1ml/h-200ml/h；

50ml/60ml注射器：0.1ml/h-400ml/h；

5、注射总量预设定范围：0-999.9 ml

6、已注射量显示范围：0-999.9ml

7、注射精度： ±2%

8、★注射器规格：符合国家标准10ml、20ml、30ml、50/60ml一次性无菌注射器

9、快速注入速率: 10ml 注射器：99.9ml/h

20ml、30ml注射器： 200ml/h

50ml/60ml注射器：400ml/h

10、KVO(保持静脉畅通)流速：0.1ml/h±0.02ml/h

11、声光报警：管路阻塞报警、推柄装卡错误报警、规格识别错误报警、注射接近完成报警、暂停超时报警、接近推空报警、电池电量低报警、电池耗尽报警、网点接入提示、网点断开提示、完成预置注射量报警、电源线脱落报警、充电进行提示、充电完成提示、电机模组故障报警

12、 阻塞报警压力值：分高低二档可选。

高压： 10ml注射器：        100kPa±30 kPa

20ml、30ml、50/60ml：90kPa±30 kPa

低压： 10ml注射器：        70kPa±30 kPa

20ml、30ml、50/60ml：50kPa±30 kPa

13、 电源： 100V -240V AC /50/60 Hz；内部可充电池DC12V

14、 内部电池：在电池充满情况下，使用内部电池供电时，中速运行可连续工作7小时（单通道），5.5小时（双通道）。电池可在外部拆卸.

15、外壳防溅等级：IPX4等级（防止飞溅液侵入的封闭设备）；

16、安全分类：Ｉ类带内部电源的CF型

17、使用环境：温度：+5℃~ +40℃；相对湿度：20%-90%；大气压力：70kPa～106kPa；注射泵应在无冲击振动，无强磁场，周围无腐蚀性气体的环境中工作