低温等离子体灭菌器

1. 设备名称：过氧化氢低温等离子体灭菌器

2.工作条件

2.1适于在气温10℃～+40℃之间，相对湿度30%～75%的环境下工作。

2.2能在电源电压380V（±10%）条件下工作。

2.3设备功率≤4kw

2.4仪器设备的插头应符合中国国家标准,否则应提供适合仪器插头的插座。

3.主要技术参数

3.1灭菌方法：过氧化氢低温等离子体灭菌技术。

3.2灭菌剂：与本机型相匹配的过氧化氢灭菌剂。

*3.3注液方式：过氧化氢密封瓶插拔自动刺破防爆式

3.4灭菌周期：时间40分钟—65分钟（每种操作模式须定时）。

*3.5灭菌模式：三种可选择操作模式（快速、标准、加强）每种操作模式均采用双循环，且每种操作模式均须达到灭菌。

3.6操作界面：全中文显示。

3.7灭菌技术：双循环加强模式灭菌技术。

*3.8灭菌循环温度：≤60℃。

3.9灭菌腔体总容积≥150L 。

3.10显示灭菌时间：倒计时。

3.11灭菌记录：电脑打印注液量、压力数值。运行模式和灭菌过程、日期及故障信息等。

3.12生物检测：提供中国CDC（中国疾病预防控制中心）出具的包括枯草杆菌黑色变种芽孢和嗜热脂肪杆菌芽孢灭菌效果的检测报告。

3.13监测系统：必须具备灭菌各阶段压力及时间、日期和故障显示。

3.14报警系统：具备过程监控报警装置，可以针对影响灭菌的最关键因素—真空度、器械表面潮湿程度和灭菌舱内H2O2含量，进行检测报警。

3.15灭菌舱门：自动升降，防夹手。

*3.16灭菌极限：必须对内径≥1mm，长度≤4000mm的聚四氟乙烯软管和对不锈钢内径≥0.7mm，长度600mm管腔经半周期达到完全灭菌，并提供相关的国家级检测报告。

3.17提供卫生部指定消毒检测机构出具的检测报告。