麻醉机主要技术参数

麻醉机部分

■ 主机           高强度工程塑料机架，轻便美观，耐腐蚀

■ 适用范围        成人、儿童

■ 适用气源        O2、N2O、Air均为0.28～0.6 MPa

★  流量计         O2：0.05～1.0L/min  1.1～10L/min

N20：0.05～1.0L/min  1.1～10L/min

Air: 0.05～10L/min

■ O2、N20联动及N20截断装置。使用N20时，O2浓度＞25%；当O2压力低于0.2MPa时，N20流量将被截断；

■ 快速供氧流量    25～75L/min

■ 蒸发器      具有温度、流量、压力补偿功能，蒸发浓度调节范围

0～5voL%；根据用户需求氟烷、安氟醚、异氟醚、七氟醚任选一只或者两只组合互锁。

■ 供氧压力低报警       当供氧压力小于0.2MPa时声响报警

■ 呼吸回路       工作方式：全紧闭，半紧闭，半开放

APL：≤12.5 Kpa

■ 呼吸风箱      成人、儿童风箱      潮气量范围：0～1500ml

呼吸机部分

★ 显示方式      高清晰10.4彩色液晶屏显示

■ 通气模式     VCV、PCV、SIMV、MANUAL

★ 通气功能     PEEP、SIGH、反比通气、吸气平台

■ 通气参数

潮气量         20～1600 ml

频率            2～99 次/分

SIMV频率        2～20 次/分

吸呼比          4：1～1：8

吸气触发压      -10～20 cmH2O

★ PEEP          2～20 cmH2O

压力限制        5～60 cmH2O

叹息            1.5倍吸气时间， 60～120次可调

吸气平台        0～50%

压力控制        3～50 cmH2O

★压力斜率        1～10 档

★  通气监测        呼出潮气量、吸入潮气量、通气量、IPPV频率、SIMV频率、总呼吸频率、自主吸气频率、吸呼比、气道压力峰值、呼气末正压、吸气触发压、吸气平台、氧浓度、电池容量、压力—时间波形、流速—时间波形、流速-容积环、压力-容积环

- 安全报警系统

★氧浓度             上限设定范围    21%～99%

下限设定范围    18%～80%

气道压力报警         上限设定范围    0.5～6.0 kPa

下限设定范围    0～5.0 kPa

分钟通气量报警       上限设定范围    1～20 L/min

下限设定范围    0～19 L/min

呼吸频率报警        上限设定范围     10～99次/分

下限设定范围    0～50 次/分

潮气量报警           上限设定范围    10～1500 ml

下限设定范围    0～1400 ml

★持续高压报警        压力持续高于25cmH2O时报警

窒息报警              断电报警

电池欠压报警          管道脱落报警

■ 电源                 AC 220V   50Hz

■ 机械臂