血小板恒温振荡保存箱

指标参数：

温控方式：双微处理机技术

噪    音：≤50dB

温控范围：22.0℃±2.0℃

振荡频率：60周／分钟

报警温度：≤20℃、≥24℃

振荡幅度：50mm±5mm

振荡方式：连续往复（左右）、水平振荡

工作电源：单相三线  180V～240V  50HZ

存放面积：370×300×35 （mm）（宽×深×层高）×7层

存放袋数：14～21袋（机采）/ 28～42袋（手工分离）