胃肠机房射线防护改造参数

一、资质及标准要求：

胃肠机房射线防护改造项目资质要求：1、须在中华人民共和国境内注册能够独立承担民事责任有生产或供应能力的本国供应商，包括法人其他组织自然人。2、施工单位主要产品防辐射材料、防辐射门等须具有卫生行政主管部门颁发的放射防护器材检测报告项目概况。

确保设备正常使用相关标准要求：中华人民共和国职业病防治法，射线装置分类办法，建设项目职业病危害放射防护评价报告编制规范GBZT1812006，高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法GB1219090，中华人民共和国建筑法建筑装饰装修工程质量验收规范GB502102001，建筑施工安全检查标准JGJ5999，医院及医疗设施建筑与设计指导99697，建筑工程施工技术管理规程DBJ01802003技术标准。

二、具体施工要求、施工材质要求及材质规格：

（一）机房屏蔽：1、安装3000mm*40mm*30m厚镀锌钢制U型槽为天地龙骨；2、安装墙面钢结构40mm*40mm*3mm镀锌方管间距400mm；3、在18mm大芯板上刷两遍防火涂料；4、在钢结构上封装18mm大芯板；5、大芯板上安装铅板3mmpb铅板铅板之间搭接不小于30mm；6、铅板上安装5mm五合板；7、五合板上安装4mm厚铝塑板密封胶填缝；8、防护墙体平整度不超过±2mm；9、机房顶面、地面分别做3mmpb当量防护。

（二）清理墙面装饰板膜清理胶缝：手动平开防护门，电动铅门，德国进口电机+安全光线，1700*2200*3mmpb，1、平开门框采用2mm厚钢板压制成型粘贴2mm铅板外包15mm厚不锈钢装饰；2、门扇材质多层板压制成型粘贴3mm铅板饰面15丝铝塑板门扇四边包封15mm厚不锈钢装饰板；3、平开防护门采用重型天地传动轴高档重型门锁及五金配件；4、安装防护门专用配套警示灯与门机联锁。

（三）防护观察窗：1、防护观察窗框采用2mm厚钢板压制成形内部用高强胶粘3mm厚铅板外包15mm厚不锈钢板；2、观察窗铅玻璃尺寸为1200*800*15mm。

（四）地面：1、地面整理清理后做水泥基自流平；2、铺贴2mm厚进口医用PVC地胶。

（五）顶面：1、施工前期放线U型轻钢龙骨安装龙骨施工时注意做好电气及通风管道预留；2、龙骨上安装600*600铝扣板。

（六）射线机房电气，施工前准备质量要求不低于国标的合格材料：1、机房采用600*600LED灯具；2、所有线管全部为20mm镀锌钢管；3、根据需求穿25m24m2线设备电缆及线路需安装桥架及电缆沟；4、网口开关插座专用排风扇安装；5、配电箱所有电器元器件均为施耐德ABB同等品牌；6、所有预留线盒处安装600*600*3mmpb，铅板铅板做防腐处理。

施工前期拆除及施工过程中的垃圾需装袋整理视情况运至楼下制定地点后运出医院大院消纳。