胰岛素泵参数：

1	储药器	2mL

2	胰岛素浓度	U-100，速效或短效

3	三餐大剂量输注方式	常规输注/方波输注/双波输注

4	基础量调节范围	0.025-35U /小时，基础率步长：0.025U/小时

5	大剂量调节范围	0.025-25U，3个预设值

6	大剂量计算器	目前血糖值，目标血糖值，1U胰岛素所能负荷的碳水化合物，胰岛素敏感因子，活性胰岛素，每餐进食碳水化合物量，负校正因子

7	胰岛素自动分配功能	6段法，24段法

8	基础率分段	3种预设，最多可设置48段

9	临时基础率	U/小时、%和关闭三种设置方式，可记忆三组最近输入值

10	胰岛素泵专用锂电池75mAh,可重复充电±200次

11	胰岛素泵控制器	无线独立控制器/蓝牙连接/液晶显示屏/全中文操作界面/智能手机操作模式/可切换中、英文/显示剩余药量和剩余电量

12	胰岛素泵输注误差 ≤±5%

13.基础率输注误差 ≤0.4%

14	自检功能	双处理器相互检查，每2秒一次自检

15	防水	胰岛素泵体IPX4防水标准,可防溅水

16	助针器	 有，无痛进针

17	时间格式	 12/24小时制

18	报警方式 	音频/震动/灯光/显示

19	安全系统	最大餐前大剂量限制/每小时最大基础量限制/低药量报警/输注系统阻塞报警/低电量报警/泵故障报警

20	售后服务	4年免费保修,终身维护。厂家与总经销双重服务，24小时800/400热线电话全真人接听，全国省级城市售后服务网点直接面对客户。

21	历史记录  无限（自备SD卡）

22	键盘锁定功能	有，可防误操作

23	耗材	 储药器，皮下留置针（针长度6mm,9mm），底板（3M抗过敏胶布），无导管