经腋窝无充气完全腔镜下甲状腺手术拉钩技术参数

| I型 悬吊装置固定 器 | YY/T 0294.1-2016标准中的M号钢材料制造，经固定后垂直拉力50N，变形不超过1cm 可通过调整齿形螺纹套调节悬吊杆角度，并可上下调节高度，自由度高。 |
| --- | --- |
| I型 悬吊杆 | YY/T 0294.1-2016标准中的M号钢材料制造，经固定后垂直拉力50N，变形不超过1cm |
| I型 悬吊卷链器 | YY/T 0294.1-2016标准中的M号钢材料制造，经固定后垂直拉力 50N，变形不超过1cm 可拆卸成三个零件，清洗、灭菌彻底。结构简单牢靠，上下调节范围 大，手术操作方便 |
| Ⅰ型组织拉钩 小号左弯 | YY/T 0294.1-2016标准中的C号钢材料制造，组织拉钩进入人体部位表面粗糙度Ra值应≤0.8μm，具有不小于50N的弹性拉力。 头宽40，拉钩头端尺寸小，进入人体容易，钩头部分与钩体角度为30度，符合人体生理结构，整个承托肌肉形成完美的暴露间隙，使甲状腺腔镜手术具有良好的操作空间，大大降低手术难度，提高效率，可使手术时间接近传统开放手术。拉钩带有半埋式吸引管，不影响器械操作的同时可以有效吸引手术中能量器械产生的烟雾，术中无烟雾 或水汽影响视野。 |
| Ⅰ型组织拉钩 小号右弯 | YY/T 0294.1-2016标准中的C号钢材料制造，组织拉钩进入人体部位 表面粗糙度Ra值应≤0.8μm，具有不小于50N的弹性拉力。 头宽40，拉钩头端尺寸小，进入人体容易，钩头部分与钩体角度为30度，符合人体生理结构，整个承托肌肉形成完美的暴露间隙，使甲状腺腔镜手术具有良好的操作空间，大大降低手术难度，提高效率，可使手术时间接近传统开放手术。拉钩带有半埋式吸引管，不影响器械操作的同时可以有效吸引手术中能量器械产生的烟雾，术中无烟雾 或水汽影响视野。 |
| Ⅰ型组织拉钩 中号直 | YY/T 0294.1-2016标准中的C号钢材料制造，组织拉钩进入人体部位 表面粗糙度Ra值应≤0.8μm，具有不小于50N的弹性拉力。 头宽60，整个承托肌肉，形成完美的暴露间隙，使甲状腺腔镜手术具有良好的操作空间，大大降低手术难度，提高效率，可让手术时间接近传统开放手术。拉钩带有半埋式吸引管，不影响器械操作的同时 可以有效吸引手术中能量器械产生的烟雾，术中无烟雾或水汽影响视野。 |
| Ⅱ型组织拉钩 II型 15 | YY/T 0294.1-2016标准中的C号钢材料制造，组织拉钩进入人体部位 表面粗糙度Ra值应≤0.8μm，具有不小于50N的弹性拉力。 用于手术初始建立腋窝也甲状腺之间的腔道。长钩头设计异常适合经 腋窝甲状腺手术的建腔。 |

高流速气腹机技术参数：

- 流速≥50升/分钟，流量调节范围0.1-50L/min；

- 压力范围：1mmHg-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg；

- 采用触摸屏设计，显示参数和故障信息，屏幕尺寸≥7英寸；

- 具备少儿模式、成人模式、肥胖模式、后腹腔模式，亦可自定义模式，满足不同手术需求；

- 具有双重报警系统，气压过高、管道堵塞、供气不足、自检失败、温度过高等情况下，既有声音提醒，亦有文字提示；

- 气压过高时，具有自动排气功能，防止体内压力过高；

- 具有排烟功能，在负压吸力为0.04-0.06MPa的情况下，最大排烟流量≥10L/min；

- 气腹机末端CO2气体加热功能，加热温度理论值为37℃，可有效减少病人肌体刺激反应，加速病人康复；

营养泵技术参数

掌上彩色多普勒超声诊断仪技术参数：

- 液晶显示,全面声光报警,指示灯光360度可见；

- 采用旋转置数盘进行置数；

- 输液速度设定范围（ml/h）：1～400，以1步进；

- 输液量精度：±10%；

- *具备“普通”和“浓稠”两种输液模式；

- 气泡灵敏度，可探测单个体积≥50uL的气泡；

- 噪声：在木质桌面上以最大流速运行，在前后左右及上方距离1米处其噪声水平低于50dB

- 内部可充电锂电池d.c.11.1V；且电池可在外部拆卸以便运输和维护；在电池充满的情况下，使用内部电池供电时，在中速工作条件下可以连续工作大于5小时

具有数字化频谱多普勒显示及分析技术：PW。

1、≥32物理通道，提升整体图像质量。

2、具有GPU架构，显卡加速图像增强技术。

3、探头具有128阵元。

4、全数字化超声平台，动态孔径波束合成及平面波复合成像。

5、具有无线连接和USB有线连接两种连接方式，无线方式通过内置WiFi与智能显示端连接。

6、智能显示端操作APP可通过扫描探头二维码与之连接。

7、系统动态范围可视可调≥180。

8、具有区域逐点发射聚焦技术，在调节其它图像参数时不影响图像帧频，有效提高图像分辨率。

9、具有数字化二维灰阶成像单元、M型成像单元和彩色多普勒单元:B,B/M，CFM。

输液泵技术参数：

11、标定功能：内置输液器标定软件,能对不同输液器进行一对一的标定,保证输液精准。

1、输液量预置范围：0～9999.0ml，以1.0ml步进

2、输液速度设定范围：1.0～1200.0 ml/h

3、流速步进：1.0ml/h～99.9ml/h范围可选择以0.1ml/h步进或1.0ml/h步进；100.0ml/h～1200.0ml/h范围能以1.0ml/h步进

4、快速推注速度：200～1200 ml/h连续可调

5、输液精度：±5%（指定输液器经标定精度稳定运行后±2）

6、保持静脉开放(KVO)流速：

7、内部电池：内部可充电镍氢电池，充满后在中速下可连续运行超过3小时

8、气泡检测灵敏度：可检测单个体积≥50uL的气泡

9、最大输液压力：>120 kPa

10、报警功能：开门报警、阻塞报警、完成预置输液量报警	、气泡报警、故障报警、电池耗尽报警、暂停超时报警、电池电量低报警。

可重复使用穿刺活检仪技术参数：

4．与我院现有穿刺针可配套使用。

1． 可重复激发使用。可选择性地取出活体组织，长度为 22mm 或15mm 。活检针经 Tip-Vue 技术处理在超声下有明确显影。

2．有合适的包装，可随时消毒。

3．体积小、体重轻、符合人类工程学设计特点。