体内微电极碎石仪技术参数

| 序号 | 项 目 | 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品适用范围 | 配合胆道镜及十二指肠镜用于肝内胆管结石、胆总管巨大结石及术后残余结石的取石。 |
| 2 | 碎石原理 | 空化微爆破效应。 |
| 3 | 输出能量 | 能量0.10J-0.40J可调，最大碎石能量输出值≤0.4J |
| 4 | 放电时间 | 放电时间：≤2μs (微秒) |
| 5 | 放电脉冲重复频率 | 最高放电脉冲重复频率＞30次／每秒。 |
| 6 | 放电电极 | 双极并行电极，垂直放电方向可控，能量更集中。胆道镜电极≤1.5mm、ERCP电极≤1.0mm， |
| 7 | 电极具生物相容性 | 电极线材质符合GB/T 16886.1-2011 医疗器械生物学评价的要求。通过细胞毒性实验，迟发型超敏反应实验，皮内反应实验。 |
| 8 | 工作模式 | 四种模式下放电脉冲的技术指标：单次脉冲模式、复式脉冲模式一、复式脉冲模式二、OOD脉冲模式。（独有的OOD模式连续放电33次，碎石效率最高） |
| 9 | 显示屏 | ≧8.4寸彩色液晶显示 |
| 10 | 显示器内容 | 显示输出能量；碎石模式；电极寿命自动检测并及时提示用户更换电极；记录治疗计数及故障信息显示等。 |