附件1

| 设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 更换氧舱专用对讲机 | 2 |
| 更换测氧仪 | 3 |
| 拆除原舱内所有电缆线，重新布局，加装套管 | 3 |
| 拆除原舱内对讲系统，重新布设对讲系统 | 2 |
| 更换舱体观察窗有机玻璃 | 12 |
| 更换摄像舱有机玻璃 | 5 |
| 更换照明窗有机玻璃 | 24 |
| 空压机维护保养 | 2 |
| 油水分离器排污清洗 | 2 |
| 舱门密封条 | 7 |
| 舱门维修 | 7 |
| 加压消音器 | 6 |
| 电脑操舱系统升级 | 1 |
| 供氧、供气管道气密实验 | 1 |
| 改造完成出具检测报告 | 1 |
| 更换空气过滤罐 | 4 |
| 检修校正定位器 | 9 |
| 更换舱底过滤器滤芯 | 3 |
| 所有电路接地阻值 | ≤4欧姆 |

要求：

- 要求完工后提供设备维修维护单、更换配件的产品说明书、合格证、系统调试报告及所有图纸。

2.设备检修完工后，对全套设备各系统进行调试，出具维修报告，设备检修过程的监检、验收由双方共同组织，中标方需承担此次年度检验费用。

3.中标方负责完成设备维修保养后，取得检测合格证书及检测报告，并保证资料的准确、真实、合法和有效。

4.取得证书及检测报告后，由院方组织相关人员进行终验。

5.以上配件质保3年。

6.保修期内免费提7*24小时的维护服务，设备故障处理电话响应时间≤1小时；到达现场时间≤48小时。

7.每季度对设备进行巡检，出具巡检报告。