采血机技术参数

| 一、自动选管贴标模块 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 主机备管方式 | 全自动桌面台式主机、可实现一机双位方式，自动选择采血管、自动打印粘贴标签，全程无需人工干预； |
| 1.2 | 主机摆放形式 | 主机自带一机双位分配功能，可直接放置于采血桌上，无需额外配套附加落地模块作为双出口分配载体 |
| 1.3 | 处理能力 | 单台主机选管、打印条码、粘贴条码的综合整体速度≥1440管/小时; 单台主机选管、打印条码、粘贴条码的速度≤2.5秒/管。 |
| 1.4 | 主机尺寸 | ≤ 698mm（长）×370mm（宽）×500mm（高） |
| 1.5 | 试管容量 | 单机试管装载容量≥560支，可支持试管仓扩容。 |
| 1.6 | 在线采血管仓 | 单台主机在线装载采血管仓≥8仓 |
| 1.7 | 采血管装载方式 | 采血管整把水平放入，可支持试管头尾无序摆放，无需繁琐的单支垂直插入或子弹夹式排列 |
| 1.8 | 连续不停机装载 | 方装管下方通道取管，开放式试管仓，加管无需取出试管仓，具备中途不停机，随时连续装载采血管功能 |
| 1.9 | 试管要求 | 试管开放；规格直径12-18mm，长度75-110mm；橡胶盖、塑胶盖、无盖、符合要求的尿管均可上机使用 |
| 1.10 | 标签格式 | 标签打印格式能够随意设定，支持90/180/270 度旋转、线、面、框、黑白反转、网格打印、连续打印、文字补正、外字登陆 |
| 1.11 | 标签内容 | 能够根据需要灵活设定试管标签打印信息的内容、位置及格式 |
| 1.12 | 标签粘贴 | 每种试管可同时设定不同的标签粘贴位置高度，以适应不同品牌类型检验设备的要求，同时可通过设备的软件界面随时进行便捷的灵活调整、设定 |
| 1.13 | 打印机 | 内置式双热敏打印机，一台自动打印粘贴试管，一台自动打印切标；中文、英文标准字库，支持免费升级；支持条码类型和文字类型，支持特殊容器标签打印功能。 |
| 1.14 | 预处理缓冲区 | 排队患者提前预处理设计，提前处理下一个患者试管的选取和标签的打印粘贴，并预存放于待出缓冲区 |
| 1.15 | 多次覆盖粘贴 | 可检测原管标签，并原位覆盖粘贴，过号已贴试管可自动完整覆盖再粘贴 |
| 1.16 | 试管及额外标签出口 | 同一个患者的所有采血管和额外的非装载试管标签自动打印并掉入同一个试管盒，操作简单方便，无需在贴标主机其他出口打印特殊标签，避免采血遗漏。 |
| 1.17 | 报警异常图文提示 | 根据故障等级，具备分级报警功能，报警时具有故障排除操作图文提示界面 |
| 1.18 | 护士终端电脑 | 每个采血位都标配护士终端电脑。显示当前患者信息、采血信息、过号患者信息、工作量统计等 |
| 1.19 | 自动桌上/下副台 | 金属材质，方便操作者存放试管、止血带等物品 |
| 1.20 | 应急系统 | 一旦主机设备出现系统级崩溃，本系统能够一键切换到备用桌面标签打印机进行打印标签，恢复手工准备试管状态，继续为病人提供采血服务 |
| 1.21 | 智能采血台 | 金属桌身，超白净钢化玻璃台面，易打理。 |
| 1.22 | 标本收集轨道模式 | 标本传输轨道内嵌于采血桌内侧，宽度≥12cm，可连续整把（≥10支）投入标本，且不堵塞，并统一收集至标本回收箱中。采血桌内轨道为宽轨皮带传输，非拼接式模块轨道，长度根据采血桌数量个性化定制。 |
| 1.23 | 收集轨道与收集箱联动性 | 收集箱可在标本收集仓满时，自动弹出，发出满仓提示音且提示灯光闪烁，，可根据用户需求内置或外置于终端采血桌。轨道在标本收纳桶满仓弹出后，自动保护性回转后停止，且轨道速度可调。 |
| 1.24 | 收集轨道维护方式 | 采血桌内侧自带磁吸式扣板，可直接掀开，且桌内配备照明设施。 |
| 二、采血叫号系统软件 |  |  |
| 2.1 | 系统兼容性 | 可与原采血系统接口无缝对接，在原有采血系统基础上进行数据迁移及转换并升级。 |
| 2.2 | 系统组成 | 能完成门诊采血中心工作的功能应用，包含信息接口模块、叫号系统的语音和显示模块、数据处理智能排队管理模块、仪器管理、外围设备接口模块等功能. |
| 2.3 | 排队管理软件 | 通过数据库操作，实现排队号码的存储与管理，排队系统软件通过对接口的控制实现外围设备包括采血台条码扫描器以及LED显示屏的同步控制和管理 |
| 2.4 | 语音叫号软件 | 国内语言环境下开发、支持中英文、数字的语音自动合成，叫号信息内容可灵活变更、设定；合成语音达到正常人说话的连贯效果 |
| 2.5 | 功率放大器 | 具备多路AUX输入、输出；具备话筒输入有默音功能，便于插入紧急广播 |
| 2.6 | 触发叫号方式 | 患者条码标签扫描后触发叫号或电子软件控制自动触发叫号 |
| 2.7 | 重复呼叫 | 具备过号患者提示界面，并具备重新呼叫功能 |
| 2.8 | 转发呼叫 | 具备转发呼叫功能，特殊情况下，灵活调整分流采血患者 |
| 2.9 | 糖耐量多次智能叫号 | 支持糖耐量多次智能自动定时叫号提醒功能 |
| 2.10 | 综合显示屏 | 实时显示采血患者、等待患者、过号患者信息，并可弹窗显示正在叫号患者，醒目提醒患者。 |
| 2.11 | 液晶显示窗口叫号屏 | 窗口叫号屏可显示采血患者，等待患者，过号患者信息，叫号屏尺寸：≤ 1100mm（长）×385mm（宽）×45mm（高），为一体机集成液晶显示屏。 |
| 2.12 | 预叫号功能 | 提前预叫号下一位患者等待采血。 |
| 2.13 | 患者隐私保护叫号 | 支持患者姓名隐私设置，屏蔽姓名位置可自由选择。 |
| 2.14 | 核对终端登入功能 | 各窗口工作人员各自在核对终端电脑登记，登记则开通，注销则不开通，根据工作量灵活调节采血窗口开放数量； |
| 2.15 | 核对终端查询统计功能 | 核对终端可实时显示采血统计，如完成人数、等待人数、总完成人数、总登记人数等，为合理安排工作及开放窗口提供数据依据。 |
| 2.16 | 核对终端实时监控功能 | 具备窗口采血数据实时监控、患者采血项目实时监控、设备状态实时监控。 |
| 2.17 | 售后团队 | 北京有厂家(或为国内总代理)维修网点，北京常驻厂家工程师10人以上，提供24小时可以取得联络的资深售后工程师电话，一旦遇到紧急情况可以保证迅速响应，最短时间内到场勘察、检测、解决问题。并明确提供5名工程师姓名、手机号、工龄。 |
| 2.18 | 质保期 | 整机质保5年（含软件），提供7*24小时售后服务，维修响应≤1小时，如需到场维修响应≤4小时。 |