睡眠检测仪 技术参数

1、通过超宽带生物雷达监测技术，获取呼吸运动或肢体活动参数，实现对睡眠呼吸障碍的无干扰式监测。通过计算机的特殊算法，分析出呼吸暂停及低通气指数（AHI次/小时）。用系统的脉搏血氧仪检测出血氧饱和度参数以及氧减指数。评估睡眠呼吸暂停和夜间低氧血症程度以及睡眠质量。

2、功能、配置

2.1、检测睡眠呼吸暂停与低通气等多通道参数指标，进行睡眠分期(清醒、浅睡、深睡以及眼动期REM) 。可以区分呼吸暂停及低通气综合征的临床分型。

2.2、无线无辐射UWB宽带雷达，非接触监测（无导线无电极连接），智能锁定及跟踪目标，通过WIFI无线网络数据传输至系统计算机后台，经特殊数据分析算法，提出睡眠呼吸暂停参数。

2.3、系统中的医用脉搏血氧仪，蓝牙技术自动连接睡眠呼吸初筛仪，实时动态血氧监测及脉搏率测定。测定夜间心率、血氧浓度和氧减指数。

2.4、无耗材。

3、主要技术参数

*3.1 、睡眠呼吸初筛仪利用UWB无线雷达技术。

#3.2 、接口：wifi及蓝牙，RF频率范围：5.8GHz-8GHz供电： USB; 物理参数：盒形; 工作范围：置被测人体距离1米以内，蓝牙工作范围3米。

3.3、检测指标：呼吸率范围9-60次/分钟（采样率20Hz）；胸腹运动频率范围15-30次/分。

#3.4 、呼吸率检测误差：15次/分-20次/分范围内，误差为土1次/分。

9次/分-14次/分、21次/分-60次/分范围内，误差为士2次/分。

#3.5 、医用脉搏仪测定人体手指指腹血样饱和度及脉率参数，形成数据图形，无线蓝牙传输入睡眠呼吸初筛仪的计算机后台系统，提供血氧及氧减指数参数。

3.6、检测指标：内置3.7V锂离子电池，脉率，30-240bpm，采样率100Hz，精度±2bpm；血氧饱和度范围50-100%，采样率100Hz，精度±2-3%。

#3.7 、外形尺寸：

S号：环形，水平内径：18mm，垂直内径15.5mm-20.5mm可调

L号：环形，水平内径：20mm，垂直内径16.76mm-21.76mm可调

3.8、电气安全符合GB9706.1-2007的要求，环境试验需按GB /T14710-2009中的有关规定进行。

3.9、电磁兼容符合《YY0505-2012医用电气设备第1-2部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验》的要求。

#3.10、通过WIFI无线网络，直接提取或查看报告。或通过睡眠呼吸出筛仪自带的睡眠分析软件，直接导出原始数据和分析报告，保存打印。

#3.11、可配套睡眠管理云平台使用，平台可在手机端、电脑端使用。

#3.12、云平台具备监测中心模块：可快速查看设备状态、被监护人身体指标。

#3.13、云平台具备用户服务模块：新增、管理用户，设备借出与回收管理，逾期设备标记。

#3.14、云平台具备睡眠报告模块：查看、打印、编辑、导出睡眠报告。

#3.15、云平台具备设备管理模块：新增、编辑管理设备，切换设备状态。

#3.16、云平台具备状态通知模块：设备在线通知、报告生成通知。

设备售后服务

1整机质保不少于 3 年。

2保证软件及备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换、软件的升级。

3所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

4提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

5报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

6质保期内根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。