二氧化碳激光治疗机技术参数

1★激光器类型:美国原装金属封装射频激励的CO激光器:(与玻璃激光器相比具有峰值功率更高，光束治疗更好。光斑直径更小，使用寿命更昌，维护成本更低)

2	激光波长:10600nm;

3	★光斑直径:	≤0.3mm:(光斑直径更小，穿透更深)

4	最小脉冲宽度:30us;(脉宽更窄，出光频率更高)

5	传输方式:7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式:(四代平衡锤式导光臂的发展进步，采用以国际标准为依托，集开发试验，精密生产，无尘装配，严格QC等为一体的全新精准导光臂，大大提高传输效率)

6	输出功率:非扫描模式:●连续、单脉冲、重复脉冲功率:0.1W~30W可调:

●调制脉冲:0.1~18W可调:或2.5mJ~160mJ可调:

7	扫描模式:连续、单脉冲、重复脉冲功率:0.1W~20W可调:

●调制脉冲:0.1~18W可调:或2.5mJ~160mJ可调:●单光斑能量:2.5mJ~160mJ可调:

8	脉冲重复频率:1Hz~3000Hz可调:

9	扫描图形:正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、正六边形。六边形、直线形、弓形、弧形(图形大小、间距、扫描程度可调)。(以适应不同的病患部位)

★光学图形扫描器及临床功能已获国家食品药品监督管理局注册审批。

10	扫描方式:离散、有序、隔点加重及重复次数可选。离散、有序、隔点加重及重复次数可选。

11	手具焦距:F=100mm，F=50mm，配有1-5点阵扫描及超脉冲治疗、切割通用手具(切割手具具有直径为5mm以下全剥脱功能)(医用级别复合材料，安全系数高，更加轻便，手具外观半透明，并与观察激光作用于患者表面的即时状态，四种治疗头，满足多种治疗需求）

12	图形尺寸:1~20mm，1~10mm，X轴、Y轴可调(可适应更多临床病症适应更多治疗部位)

13	扫描密度:F=50mm0，0.15~1.65mm可调:(以适应不同的病患部位) F=100mm，0.3~3.3mm可调；

14	瞄准光系统:650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调。

15	冷却方式:风冷冷却系统，配有智能静音模式。根据激光器温度自动调整风扇转速。(医疗专用风冷激光器，无需使用水冷系统，免维护，后期维护成本更低，冷却风扇依激光器温度而自动调整转速，降低噪音)

16	控制系统:9.7寸彩色触摸屏(中英文界面) 具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。

17	★安全保护功能:激光器具有光闸保护功能，脚踏开关具有智能脚踏识别功能。(光

闸保护功是设备非正常情况下的安全防护，智能脚踏是一种不易被触发的脚踏开关，使用安全，大大提高治疗过程中设备操作的安全性。)

18	★开机自检:具有激光功率监测功能。

19	输入电源:AC220V/50Hz5A输入功率600VA

售后服务

1、保证备件的存储并提供备件的发货，提供在线支持、现场检修、全部零备件更换。

2、所有备件保证是原厂备件并提供清晰合法的来源证明材料。

3、提供免费维修服务热线，提供维修技术专家开展远程在线技术支持和维修诊断，及时派工程师进行指导或赴现场维修。

4、报修响应时间≤1小时；如需到场维修，到达现场时间≤8小时。

5、医工科和使用科室根据响应速度、配件响应速度、工程师维修效率、维修后设备使用情况、设备保养情况等方面进行评价打分，评分低于90分可提出整改。

质保时间

1、设备经过验收后整机质保三年。

保修起算日

1、自设备验收合格之日起。