招标参数

设备信息：

| 序号 | 产品型号 | 机身编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OLYMPUS WA50012A | 627655 |

1.维修内容：

（1）操作部手柄:手柄松动内部生锈。

（2）插入管:严重凹痕、多处。

（3）护套:手柄下方破损。

（4）导光软管:长导光软管有划痕、刀痕、短导光软管老化竹节凸起。

（5）电气接头(电路板):主板老化，偶发性无图像。

（6）CCD:损坏、内部生锈CCD老化导致图象异常。

（7）图像:图像暗、横条纹、有变色/失真。

（8）图像按钮:1#开关失灵、2#开关失灵、3#开关失灵。

（9）按钮头:老化严重。

（10）注:镜体内部生锈老化异常严重。